嘉庚创新实验室

物资采购文件

凝胶渗透色谱仪

编号：JGBJ2020-027

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2020年12月1日

第一章  采购邀请

受实验室采购领导小组的委托，我部门以谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 项目编号： JGBJ2020-027

- 项目名称：嘉庚创新实验室凝胶渗透色谱仪

- 供货地点：厦门大学翔安校区

- 预算控制价：28万元（最高控制价，需预留空间予用户支付报关报检及外贸代理等相关费用）。

- 报价文件递交截止：2020年12月8日下午15:00（请于截止日期当天将文件密封交至厦门大学翔安校区能源材料大楼3号楼3404室），该报价文件可邮寄，邮寄地址：厦门大学翔安校区能源材料大楼3404室（贺老师收，0592-2882502）。用邮寄方式递交的报价文件，必须在密封外层注上“报价文件”字样。

- 本批采购的咨询联系人：

技术需求方面请联系用户单位：陈老师 18259062663

其他方面请联系

潘老师：0592-2882502 邮箱：hzpan@xmu.edu.cn

贺老师：0592-2882502 邮箱：zyhe@xmu.edu.cn

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2020年12月1日

第二章  采购项目说明及要求

一、采购项目说明

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 | 1 配置要求： 1.1 高压等度泵（非二元泵或四元泵），一套 1.2 溶剂选择阀，一套 1.3 在线真空脱气机，一套 1.4 自动进样器（容纳130位以上2 mL样品瓶），一套 1.5 柱温箱（最高容纳4根及以上30 cm色谱柱），一套 1.6 示差折光检测器，一套 1.7 色谱工作站及驱动，一套 1.8 分子量分布分析软件（与色谱同品牌），一套 1.9 色谱柱、标准品等消耗品，一批 1.10 电脑，一套 - 技术参数： ★凝胶渗透色谱仪采用积木组合结构，全套方案由等度泵、自动进样器、柱温箱、示差折光检测器、色谱工作站系统和专用分子量分布软件组成，投标厂商应答指标与仪器官网公开下载的文件中指标不一致时，以官网公开下载的英文指标为准； ★应用配置上必须实现侧链带羟基的合成聚酯的分子量分布检测需求（分子量范围：1000~20万）。 - 高压等度泵 - ▲等度泵（非二元泵或四元泵），内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。 - ▲双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞。 - ▲流量范围：0.001 mL/min - 10.0 mL/min，递增率0.001 mL/min。 - ★流量精度：≤ 0.07 % RSD。 - ★压力操作范围：最高可以达到 600 bar（8700 psi）最高。 - 真空在线脱气机 - 工作原理：真空膜过滤方式，脱气效率高；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 - 最大流速：10 mL/min。 - 自动进样器： - ★样品容量：130位及以上2 mL样品瓶位（需提供官方发表技术证明文件）。 - 进样精度：< 0.25% RSD。 - ★交叉污染度：< 0.005% （需提供官方发表技术证明文件）。 - 控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率。 - ▲控制功能：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率。 - 耐压范围：0-8700 psi或以上。 - 柱温箱 - 柱温范围：室温4-85 oC，具有加热功能。 - 温度稳定性：±0.1 oC。 - ★箱容积：可同时放4根或以上30 cm色谱柱。 - ★后续可扩展同品牌柱温箱内置的可控温的2位/6通阀、2位/10通阀、双2位/4通阀、4位/10通阀、8位/9通阀、12位/13通阀等色谱柱切换阀（必须提供各种阀的图片作为证明文件）。 - 示差折光检测器 - 检测池控温：有独立控温。 - 测量范围：±600x10-6 RIU。 - 样品池：体积为8 μL，最大压力5 bar（0.5 Mpa），最大流速位5 mL/min。 - 范围：2.3-9.5。 - 采样频率：74 Hz。 - 工作站软件 - 单点控制所有的色谱模块部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。 - 一键触发式的全自动调谐系统，内置调谐液，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤。 - ★维护信息预报系统（EMF）：电子记录维护和错误及故障信息处理 - ★配置同品牌凝胶渗透分子量分布计算软件。 - 工作站电脑硬件 ：Intel i5 CPU，8GB内存，256G固态硬盘，Microsoft windows 10专业版操作系统，HP 19.5”液晶显示器。 - 消耗品配置清单： 色谱同品牌耗材：有机相凝胶渗透色谱柱1根，有机相聚苯乙烯校准试剂盒1套；液相色谱维护工具包1套；液相色谱启动工具包1套；4.6 μm x 100 mm x 2.7 μm EC-C18分析柱；2 mL螺纹口样品瓶1000个；过滤白头10个。 - 售后服务 - 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。 - 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 - 仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期。 ★要求中标仪器生产厂家在福建省有完备的售后服务和技术支持，有注册售后安装维修工程师7人以上，售后响应为7*8小时在线响应。在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。 |

- 投标要求：

- 本次采购项目所有产品均需报价。报价时不得更改文件中设备序号。（如有分项设备，需注明）

- 本次采购的报价文件需正本1份、副本2份，需加盖公章后密封提交。

- 投标供应商在报价文件中必须详细注明规格、品牌等技术指标

- 售后服务要求：投标设备按厂家保修要求，投标人须注明保修年限。质保至少壹年（参数中有明确保修年限要求的按具体要求保修）。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

- 报价要求

（一）从中华人民共和国境内提供的货物投标报价提供人民币报价，总报价为本次采购货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

（二）从中华人民共和国境外提供的货物投标报价，按CIP XIAMEN外币报价。原产地美国产品因贸易战产生的全部加征关税由投标人承担。

- 付款条件：验收合格后支付货款90%，10%质保金。

- 报价文件必须包含报价一览表、投标货物说明一览表、供货配置清单、进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理证书的有效复印件（原件备查）、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

- 报价人必须提供营业执照有效复印件以及企业法定代表人对报价代表的授权书原件。

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本2份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为60个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上报价包含增值税 （专用/普通）发票，税率为 。 |  |  |  |  |  |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3   规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

合同包：

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4 制造商出具的授权书（参考格式1）

嘉庚创新实验室资产采购管理室:

我方                             （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在                               （投标人地址）的                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方           （采购编号）采购邀请关于                    （采购项目名称）要求提供的由我方制造的               （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                             （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，                     （贸易公司名称）于         年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

（注：请附制造商公司主体证明材料，对于在中华人民共和国境外的制造商，需依照中国法律提交相关公证/认证文件。）

格式5    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为嘉庚创新实验室                物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式6     售后服务承诺

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式7    报名函

致嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的投标邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

格式8  供货及技术服务协议

甲方：嘉庚创新实验室资产采购管理室

（用户单位：     项目组）

乙方：

兹甲方向乙方购买公司生产的，经双方共同议定，达成如下协议：

1．供货内容及价格：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 |  | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （美元） | 总价 （美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额 |  |  | USD： （大写： 美金） |  |  |  |  |  |

2．交货时间：合同签订后天内。如果乙方没有按照规定时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，每日赔偿费按合同价的5‰计收。逾期日的，甲方有权单方解除本协议，一切因乙方不履行协议或逾期履行协议所致之损失均由乙方承担。
3．运输方式及到港站：CIP厦门

4．技术配置方案见附件。

5．外贸合同签订：

甲方委托             （外贸代理公司由实验室从入围的进口外贸代理服务商选定）签订外贸合同，协助办理免税及办理进口报关、报检等手续。

乙方（委托）           签订外贸合同及办理出口事宜。

6．付款方式：甲方通过受其委托的            （外贸代理公司）付款，乙方授权受其委托的              （前述乙方委托其签订外贸合同的出口商，一般为制造商）收款，付款方式为：开具100%信用证，80%见单即付，20%货到验收合格后凭最终用户（嘉庚创新实验室项目）的验收合格报告单支付。

7．验收方式：

货物到达甲方指定地点，乙方收到甲方通知7个工作日内组织安装调试，具备验收条件后，由甲方组织验收。若仪器设备或配件数量缺少、技术资料不齐全、外观破损或者仪器性能达不到技术指标要求，按以下方式理赔：

①乙方负责调换有瑕疵的货物或补足短缺。补货、换货必须全新，且满足原规格、质量和性能要求，乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。若更换调试6个月后仍验收不合格,在乙方继续采取上述救济措施的同时，甲方有权不再支付尾款。

②若乙方采取调换、补货、换货等措施后仍无法满足甲方需求的，甲方有权退货，乙方须将退货金额以成交原币种退还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、商检费、仓租、码头装卸费以及为保管退货而发生的一切其他必要费用。

8．售后服务：

①保修期限：自装机验收完成并经甲方签字确认合格之日起计，乙方对甲方购买的仪器保修时间为    年，保修期间，因产品质量问题导致的一切费用均由乙方承担（人为损坏除外）。

②乙方需向甲方提供原厂维修服务（含保修期间的保修服务）。

③乙方负责免费提供现场仪器操作培训。

④设备验收前提供一套完整的技术资料，包括：原厂说明书、用户手册、装箱单、出厂质量检验合格证及其他必要的资料。

9.其它约定事项：双方协商。

10.争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，应协商解决；协商不成，各方均有权将争议提交甲方所在地人民法院适用中华人民共和国法律诉讼解决。守约方因维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等在内的一切费用，均由违约方承担。

11.本协议壹式肆份，由甲方、甲方用户单位、乙方、嘉庚创新实验室资产采购管理室各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：嘉庚创新实验室              乙方：

地址：                            地址：

用户代表人：                      法定代表人：

电话：                            委托代表人：

移动电话：                        电话：

日期：                            传真：

日期：

用户代表人所在单位签章：