嘉庚创新实验室

物资采购文件

1064拉曼光谱仪系统

编号：JGYQ-2021BJ-004

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2021年4月1日

第一章  采购邀请

受实验室采购领导小组的委托，我部门以谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 项目编号： JGYQ-2021BJ-004

- 项目名称：嘉庚创新实验室1064拉曼光谱仪系统

- 供货地点：厦门大学翔安校区

- 预算控制价：398500元（最高控制价，人民币包干或需预留空间予用户支付报关报检及外贸代理等相关费用）。

- 报价文件递交截止：2021年4月12日下午14:30（请于截止日期当天将文件密封交至厦门大学翔安校区能源材料大楼3号楼3404室），该报价文件可邮寄，邮寄地址：厦门大学翔安校区能源材料大楼3404室（潘老师收，0592-2882502）。用邮寄方式递交的报价文件，必须在密封外层注上“报价文件”字样。

- 本批采购的咨询联系人：

技术需求方面请联系用户单位： 李老师 18805075018

其他方面请联系

潘老师：0592-2882502 邮箱：hzpan@xmu.edu.cn

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2021年4月1日

第二章  采购项目说明及要求

一、采购项目说明

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1064拉曼光谱仪系统 | 1套 | - 一、参数要求： - 激发波长1064nm，Cleanlaze激光技术，内置美国专利技术VBG（体布拉格光栅） - 激光功率大于190mW，功率10%可调 - 光谱范围 176-2500cm-1; - 光谱分辨率11cm-1; - 高亮5寸彩色显示屏，安卓操作系统 - 仪器操作系统为安卓触摸屏 - 仪器可以独立进行纯净物和混合物分析模式; - 混合物分析能力最多可达10种可能; - 数据可以通过安全的方式同步到电脑上，数据格式 TXT,、CSV 、 SPC; - 仪器支持数据和报告直接导出到U盘而无需经过电脑； - 分析结果通过不同颜色显示,快速提示物品危害等级; - 可以显示分析物的安全信息等级，符合 GHS 和 NFPA704（美国消防协会） 规范; - 可以很好地分析颜色较深和荧光较强的化学品; - 具备13M像素拍照功能，可以对现场样品进行拍照取证; - 仪器可以通过USB接口将测试记录传输到电脑 - 数据传输方式WiFi、蓝牙和USB; USB线一套 - 支持在线软件升级功能，可以直接提供升级包进行升级; - 仪器支持客户自建库功能，并且可以定义颜色危险等级，CAS编号等 - 仪器配置可充电锂电池 - 总重约1.4千克 - USB Type-C 供电接口; - 防护等级IP65; 二、配件：提供多种采样附件，包括直头固体附件、液体采样附件、直角采样附件和拉曼校准物各一套，激光护目镜一套，黑色仪器箱一个 - 货期：签订合同后一个月交货； - 质保要求 设备自验收合格签收后至少1年免费保修，并承诺为设备提供终身维护。因故障维修导致的停机时间需要延长相应天数的保修期。 |

- 投标要求：

- 本次采购项目所有产品均需报价。报价时不得更改文件中设备序号。（如有分项设备，需注明）

- 本次采购的报价文件需正本1份、副本2份，需加盖公章后密封提交。

- 投标供应商在报价文件中必须详细注明规格、品牌等技术指标

- 售后服务要求：投标设备按厂家保修要求，投标人须注明保修年限。质保至少壹年（参数中有明确保修年限要求的按具体要求保修）。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

- 报价要求

总报价为本次采购货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

- 付款条件：验收合格后支付全款。

- 报价文件必须包含报价一览表、投标货物说明一览表、供货配置清单、进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理证书的有效复印件（原件备查）、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

- 报价人必须提供营业执照有效复印件以及企业法定代表人对报价代表的授权书原件。

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本2份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为30个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上报价包含增值税 （专用/普通）发票，税率为 。 |  |  |  |  |  |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3   规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

合同包：

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4 制造商出具的授权书（参考格式1）

嘉庚创新实验室资产采购管理室:

我方                             （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在                               （投标人地址）的                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方           （采购编号）采购邀请关于                    （采购项目名称）要求提供的由我方制造的               （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                             （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，                     （贸易公司名称）于         年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

（注：请附制造商公司主体证明材料，对于在中华人民共和国境外的制造商，需依照中国法律提交相关公证/认证文件。）

格式5    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为嘉庚创新实验室                物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式6     售后服务承诺

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式7    报名函

致嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的投标邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

格式8    合同模板

合  同  书

本合同项目名称：

甲方（需方）： 嘉庚创新实验室

使用单位：

乙方（供方）：

嘉庚创新实验室向             购买          。经双方协商，达成以下协议条款：

- 一、项目内容（或项目内容详见合同清单附件）

1．甲方购买乙方货物壹批，清单如下。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 规格型号/产品参数 | 备注（或图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总计：大写 ￥ |  |  |  |  |  |

2．合同总金额（人民币大写）：       元整（￥       ），此价为安装验收合格后的含增值税     （专用/普通）发票，税率为     。含运费价，最后以实际验收规格数量结算。

二、交货与验收

1．交货时间：

合同签订后      日内将设备送至交货地点，并免费进行安装、调试及培训，直到交付使用。若由甲方原因造成项目推迟，则双方重新商定交货时间，乙方自行承担仓储费及其他费用。

2．交货地点：厦门大学翔安校区       楼

3．验收方式：所有货物到货10个工作日内，由使用方负责组织验收。

- 三、付款方式

1．全部货物验收合格，乙方提供100%增值税专用发票后的15个工作日内，甲方一次性付清合同总金额100%，即人民币         元整大写      元整。

2．付款方式为甲方转账给乙方指定的银行账户。

- 四、甲方责任和义务

甲方按本合同条款及时验收及付款。

- 五、乙方责任和义务

1．质量保证：乙方对产品质量实行三包，所有货物保用    年。在保用期  年内，定期派人上门检查，保用期内所出现的产品质量问题，乙方应无偿进行免费更换及维修。

2．在产品使用过程中，乙方对甲方依照本合同提出的保修等要求，应在24小时内响应并修复完毕，无法修复的提供同等样品的备用品。

3．乙方在保用期内对货物提供免费更换及维修，并承诺终身维修。保用期后维修仅收取零部件费用。

4．保修期过后，甲方向乙方购置本合同购买货物的配套配件时，乙方应按   %折扣优惠出售。

- 六、违约责任

1．若乙方提供产品经验收不合格，甲方有权要求乙方整改或退回不合格产品，由此造成甲方的损失由乙方负责。

2．乙方交货每逾期壹天，按该批应交货物总金额的1‰赔偿给甲方，由此引起的一切损失，由乙方负责，逾期10日的，甲方有权单方解除本协议，一切因乙方不履行协议或逾期履行协议所致之损失均由乙方承担。

3. 乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

- 七、其它条款

1．乙方应做好生产、运输、拆卸、安装、调试等安全管理工作，为相关人员、设备、车辆购买保险，如果在全部货物调试完毕交付甲方使用之前发生任何安全责任事故，乙方须承担全部责任，与甲方无关。

2．合同履行过程中若发生争议，采取协商解决，若协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3．本合同条款未尽事宜遵照有关法律、法规执行。

4．合同清单为合同的附件具有同等法律效力。

- 5. 本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份且具有同等法律效力。

甲方：嘉庚创新实验室                    乙方：

签约代表：                              代表：

开户行：工行厦门厦大支行                开户行：

纳税人识别号：12350000MB1C15088Q        账号：

合同邮寄地址：厦门大学翔安校区能源      地址：

材料大楼3404室

电话：0592-2882502                      移动电话:

电话：

传真：

移动电话：

使用方：

使用方代表及电话：

收货地址：

本合同签订日期：202  年  月  日