嘉庚创新实验室

物资采购文件

阻抗分析仪

编号：JGYQ-2021BJ-039

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2021年5月28日

第一章  采购邀请

受实验室采购领导小组的委托，我部门以谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 项目编号： JGYQ-2021BJ-039

- 项目名称：嘉庚创新实验室阻抗分析仪

- 供货地点：厦门大学翔安校区

- 预算控制价：39.9万元（最高控制价，人民币包干或需预留空间予用户支付报关报检及外贸代理等相关费用）。

- 报价文件递交截止：2021年6月4日上午9:00（请于截止日期当天将文件密封交至厦门大学翔安校区能源材料大楼3号楼3404室），该报价文件可邮寄，邮寄地址：厦门大学翔安校区能源材料大楼3404室（贺老师收，0592-2882502）。用邮寄方式递交的报价文件，必须在密封外层注上“报价文件”字样。

- 本批采购的咨询联系人：

技术需求方面请联系用户单位：李老师 13057688266

其他方面请联系

贺老师：0592-2882502 邮箱：zyhe@xmu.edu.cn

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2021年5月28日

第二章  采购项目说明及要求

一、采购项目说明

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻抗分析仪 | 1 | 1）*频率范围：20 Hz 至 120 MHz 2）*分辨率：1 mHz 3）*精度：7 ppm ± 1 mHz 7 ppm ± 1 mHz ( 在 5 至 40°C 温度范围内 , 典型值 ) 4）*电压信号电平范围：5 mVrms 至 1 Vrms 5）*电压信号电平分辨率：1 mV 6）*电压信号精度，在四端子对端口处：± [(10 + 0.05 × f )% + 1 mV] 7）*电流信号电平范围：200 μArms 至 20 mArms 8）*电流信号电平分辨率：20 μA 9）*电流信号电平精度：在 四端子对端口处 频率 ≤ 15 MHz +[10% + 50 μA]、–[(10 + 0.2 × f 2)% + 50 μA]( 典型值 ) 频率 > 15 MHz ±[(10 + 0.3 × f )% + 50 μA]( 典型值 ) 10）信号电平监测电压范围：( 与电压信号电平设置范围相同 ) 11）*信号电平监测电压监测精度：在四端子对端口处或在±(10 + 0.05 × f + 100/ZX)[%]( 典型值 ) 12）信号电平监测电流范围：( 与电流信号电平设置范围相同 ) 13）信号电平监测电流监测仪精度：在 四端子对端口处 ±(10 + 0.3 × f + ZX/100)[%]( 典型值 ) 14）输出阻抗：25 Ω ( 标称值 ) 15）*直流电压偏置 范围0 至 ±40 V 分辨率1 mV 精度± [0.1% + (5 + 30 × ¦Imon¦) mV] ± [0.2% + (10 + 30 × ¦Imon¦) mV]( 温度超过 23 ± 5°C) 16）*直流电流偏置 范围0 至 ±100 mA 分辨率40 μA 精度± [2% + (0.2 + ¦Vmon¦/20) mA] ± [4% + (0.4 + ¦Vmon¦/20) mA]( 温度超过 23 ± 5°C) 17）恒压模式下的直流电压偏置 范围0 至 ±40 V 分辨率1 mV 精度± [0.5% + (5 + Zd × ¦Imon¦)mV]( 典型值 ) ± [1.0% + (10 + Zd × ¦Imon¦)mV]( 温度超过 23 ± 5°C, 典型值) 18）*恒流模式下的直流电流偏置 范围0 至 ±100 mA 分辨率40 μA 精度± [1% + (0.5 + ¦Vmon¦/10000)mA]( 典型值 ) ± [2% + (1.0 + ¦Vmon¦/5000)mA]( 温度超过 23 ± 5°C, 典型值 ) 19）直流偏置监测 直流电压范围( 与直流电压偏置设置范围相同 ) 直流电压精度± [0.2% + (5 + Zd × ¦Imon¦)mV] ± [0.4% + (10 + Zd × ¦Imon¦)mV]( 温度超过 23 ± 5°C) 直流电流范围( 与直流电压偏置设置范围相同 ) 直流电流监测精度± [1% + (0.5 + ¦Vmon¦/10000)mA] ± [2% + (1.0 + ¦Vmon¦/5000)mA]( 温度超过 23 ± 5°C) 20)可扫描参数:频率、信号电压、信号电流、直流偏置电压、直流偏置电流 21) *扫描类型：线性频率、对数频率、OSC 电平 ( 电压、电流 )、直流偏置 ( 电压、电流 )、对数直流偏置 ( 电压、电流 ) 22)扫描方向：升频扫描、降频扫描 23)测量点数：2 至 1601 点 24)分段扫描： 用于测量每分段波形点、 信号的可用设置参数 扫描频率范围、电平级别 ( 电压或电流 )、直流偏置 ( 电压或电流 )、测量时间、点平均值系数、 分段时间、分段时延 分段数1 至 201 扫宽类型按顺序扫描或按频率扫描 24)时延时间: 类型点时延、扫描时延、分段时延或直流偏置时延 范围0 至 30 秒 分辨率1 毫秒 24)触发功能: 触发类型连续触发、单次触发、平均触发 触发源内部 ( 自由运行 )、外部 (BNC 连接器输入 )、GPIB/USB/LAN、手动 ( 前面板按键 ) 触发事件类型点触发、扫描触发 25)测量时间 范围1 ( 快速 ) 至 5 ( 精确 ), 5 步 26)平均 Type 扫描- 扫描平均、点平均 类型 平均系数1 至 999 ( 整数值 ) 27)显示功能: 显示屏 尺寸/类型10.4 英寸 TFT 彩色液晶显示屏 (LCD) 像素数量 1 1024 X 768 (XGA) 标度类型 X 轴标度线性和对数 Y 轴标度线性和对数 ( 取决于扫描类型 ) 迹线数量 数据迹线每通道 4 条迹线 存储迹线每通道 4 条迹线 数据运算函数数据 + 存储、数据 - 存储、数据 × 存储、数据/存储、偏置、方程式编辑器 28)游标功能: 游标类型和数量每条迹线有 10 个独立游标。可使用参考游标执行 Δ 游标操作。 游标搜索 搜索类型最大值、最小值、多峰值、多目标、峰值、峰值左、峰值右、目标、目标左、目标右以及具有用户定 义带宽值的宽度参数。 搜索迹线按照每次扫描执行搜索 搜索范围用户定义 游标 X 轴显示扫描参数值、扫描时间或驰豫时间 (1/(2πf)) 其他游标连续模式、Δ 游标模式、游标耦合模式、游标值替换 ( 游标→ )、游标缩放、游标表、游标统计 29)等效电路分析: 电路模型3 元件模型 (4 个模型 )、4 元件模型 (3 个模型 ) 分析类型等效电路参数计算、频率特征仿真 30)极限线测试: 功能定义显示屏上出现的测试极限线 , 用于指示合格 / 不合格测试的结果。 定义的极限线可能是水平线 / 斜线和离散数据点的组合。 其他功能测试不合格时发出蜂鸣声报警、极限线偏移 31) *接口: GPIB 24 引脚 D-Sub 接口 (D-24 型 )、阴头 ; 兼容 IEEE-488。 IEEE-488 接口规范适用于电气噪声较低的环境。在电气噪声较高的环境下 , 推荐使用 LAN 或 USBTMC 接口。 USB 主机端口通用串行总线插座 , A 类配置 ; 阴头 ; 可连接鼠标、键盘、打印机或 USB 闪盘。 USB (USBTMC) 接口端口通用串行总线插座 , B 类配置 (4 个直接插入式端口 ) ; 阴头 ; 可连接外部 PC ; 兼容支持 USB 接口通信 的 USBTMC-USB488 和 USB 2.0.LA 测试和测量类 (TMC) 接口 ; 符合 IEEE 488.1 和 IEEE 488.2 标准。 LAN 10/100/1000 Base T 以太网 , 8 引脚配置 ; 支持在两种数据速率间自动选择 视频输出15 引脚迷你型 D-Sub 接口 ; 阴头 ; 可驱动 VGA 兼容监测仪 32)工作环境: 温度+5 °C 至 +40 °C 湿度湿球温度 < +29 °C: 20% 至 80% ( 无冷凝 ) 海拔高度0 至 2,000 米 (0 至 6561 英尺 ) 振动0.21 Grms 最大值 , 5 Hz 至 500 Hz 33)外部参考输入: 频率10 MHz ± 10 ppm ( 典型值 ) 电平0 dBm 至 ±3 dB ( 典型值 ) 输入阻抗50 Ω ( 标称值 ) 连接器类型BNC ( 阴头 ) 34) *测量参数: 阻抗参数¦Z¦、θz、¦Y¦、θy、Cp、Cs、Lp、Ls、Rp、Rs、D、Q、R、X、G、B、复数 Z、复数 Y 电平监测Vac、Iac、Vdc、Idc 35) *配置有2M长的测试延长线 36) *原厂工程师到货安装培训 |

- 投标要求：

- 本次采购项目所有产品均需报价。报价时不得更改文件中设备序号。（如有分项设备，需注明）

- 本次采购的报价文件需正本1份、副本2份，需加盖公章后密封提交。

- 投标供应商在报价文件中必须详细注明规格、品牌等技术指标。

- 售后服务要求：投标设备按厂家保修要求，投标人须注明保修年限。质保至少壹年（参数中有明确保修年限要求的按具体要求保修）。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

- 报价要求

（一）从中华人民共和国境内提供的货物投标报价提供人民币报价，总报价为本次采购货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

（二）从中华人民共和国境外提供的货物投标报价，按CIP XIAMEN外币报价。原产地美国产品因贸易战产生的全部加征关税由投标人承担。

- 付款条件：

从中华人民共和国境内提供的货物：设备到达用户指定地点安装、调试验收合格后支付90%，10%质保金一年后支付。

从中华人民共和国境外提供的货物：100%不可撤销信用证，30%见单即付，70%验收合格后付。

- 报价文件必须包含报价一览表、投标货物说明一览表、供货配置清单、进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理证书的有效复印件（原件备查）、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

- 报价人必须提供营业执照有效复印件以及企业法定代表人对报价代表的授权书原件。

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本2份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为60个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上报价包含增值税 （专用/普通）发票，税率为 。 |  |  |  |  |  |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3   规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

合同包：

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4 制造商出具的授权书（参考格式1）

嘉庚创新实验室资产采购管理室:

我方                             （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在                               （投标人地址）的                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方           （采购编号）采购邀请关于                    （采购项目名称）要求提供的由我方制造的               （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                             （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，                     （贸易公司名称）于         年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

（注：请附制造商公司主体证明材料，对于在中华人民共和国境外的制造商，需依照中国法律提交相关公证/认证文件。）

格式5    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为嘉庚创新实验室                物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式6     售后服务承诺

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式7    报名函

致嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的投标邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

格式8  供货及技术服务协议

甲方：嘉庚创新实验室

（用户单位：     项目组）

乙方：

兹甲方向乙方购买公司生产的，经双方共同议定，达成如下协议：

1．供货内容及价格：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 |  | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （美元） | 总价 （美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额 |  |  | USD： （大写： 美金） |  |  |  |  |  |

2．交货时间：合同签订后天内。如果乙方没有按照规定时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，每日赔偿费按合同价的5‰计收。逾期日的，甲方有权单方解除本协议，一切因乙方不履行协议或逾期履行协议所致之损失均由乙方承担。
3．运输方式及到港站：CIP厦门

4．技术配置方案见附件。

5．外贸合同签订：

甲方委托             （外贸代理公司由实验室从入围的进口外贸代理服务商选定）签订外贸合同，协助办理免税及办理进口报关、报检等手续。

乙方（委托）           签订外贸合同及办理出口事宜。

6．付款方式：甲方通过受其委托的            （外贸代理公司）付款，乙方授权受其委托的              （前述乙方委托其签订外贸合同的出口商，一般为制造商）收款，付款方式为：开具100%信用证，30%见单即付，70%货到验收合格后凭最终用户（嘉庚创新实验室项目）的验收合格报告单支付。

7．验收方式：

货物到达甲方指定地点，乙方收到甲方通知7个工作日内组织安装调试，具备验收条件后，由甲方组织验收。若仪器设备或配件数量缺少、技术资料不齐全、外观破损或者仪器性能达不到技术指标要求，按以下方式理赔：

①乙方负责调换有瑕疵的货物或补足短缺。补货、换货必须全新，且满足原规格、质量和性能要求，乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。若更换调试6个月后仍验收不合格,在乙方继续采取上述救济措施的同时，甲方有权不再支付尾款。

②若乙方采取调换、补货、换货等措施后仍无法满足甲方需求的，甲方有权退货，乙方须将退货金额以成交原币种退还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、商检费、仓租、码头装卸费以及为保管退货而发生的一切其他必要费用。

8．售后服务：

①保修期限：自装机验收完成并经甲方签字确认合格之日起计，乙方对甲方购买的仪器保修时间为    年，保修期间，因产品质量问题导致的一切费用均由乙方承担（人为损坏除外）。

②乙方需向甲方提供原厂维修服务（含保修期间的保修服务）。

③乙方负责免费提供现场仪器操作培训。

④设备验收前提供一套完整的技术资料，包括：原厂说明书、用户手册、装箱单、出厂质量检验合格证及其他必要的资料。

9.其它约定事项：双方协商。

10.争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，应协商解决；协商不成，各方均有权将争议提交甲方所在地人民法院适用中华人民共和国法律诉讼解决。守约方因维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等在内的一切费用，均由违约方承担。

11.本协议壹式肆份，由甲方、甲方用户单位、乙方、嘉庚创新实验室资产采购管理室各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：嘉庚创新实验室              乙方：

地址：                            地址：

用户代表人：                      法定代表人：

电话：                            委托代表人：

移动电话：                        电话：

日期：                            传真：

日期：

用户代表人所在单位签章：