超短脉冲相位稳定飞秒激光器需包含如下几部分：

- 超短脉冲飞秒激光器系统；

- 载波包络相位稳定系统；

- 超短脉冲相位稳定飞秒激光器

- 系统需求功能描述：用于产生载波包络相位（CEP）稳定的超短脉冲飞秒激光进行化学反应过程中间体的表征，以充分理解锂电、氢能、光电半导体等储能体系在分子/半导体-电极界面发生能量转换过程的机理。

（二）性能参数：

1. 工作条件：

1.1 适于在气温为摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度为 50％的环境条件下运输和贮存。

1.2 适于在电源 220V/（50-60）Hz、气温摄氏+19℃～＋25℃（恒定）和相对湿度小于 50％ 不结露的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3 适于在超净实验室内工作，超精度不低于 1000 级。激光器周围 20cm 范围内无明显气流，需保证足够的散热空间。

- 技术规格：

超短脉冲飞秒激光器系统

2.1★平均功率：>500 mW

2.2▲脉冲能量：>6.2 nJ

2.3▲峰值功率：>840 kW

2.4★脉冲宽度：<7 fs

2.5★带宽：>300 nm at -10dB

2.6★中心波长：800 ± 20 nm

2.7重复频率：80 ± 5 MHz

2.8★噪声 (1 Hz-100 kHz)：<0.5% rms

2.9▲功率稳定性（峰到峰）：±0.5%

2.10光束直径：<2 mm

2.11偏振：>100:1 (水平)

2.12锁模技术：主动锁模

2.13密封一体式设计，无需手动操作

2.14支持外部对其重频锁定

2.15★支持外部对其载波包络相位（CEP）稳定

载波包络相位稳定系统

2.16★CEP稳定技术：第五代（前馈）CEP稳定技术

2.17带宽：>300 nm at 10dB

2.18★输出功率：>250 mW

2.19中心波长：800 ± 20 nm

2.20重复频率：80 ± 5 MHz

2.21 fCEO：0 Hz

2.22★CEP稳定性：超过12小时<60 mrad rms (0.05 Hz-500 kHz)

2.23拍频信号SNR：>35dB

3.售后服务及培训

3.1 双方协定安装日期。按照用户要求工程师会在收到用户的书面通知后 5个工作日之内到用户指定地点安装。安装完成后，安装技术人员应保证所购仪器应按照安装调试的检验标准正常运转。

3.2 仪器整机的质量保修期（质保期）按验收报告签字日期算起 1 年。

3.3 质保期内，卖方在接到使用方设备故障通知后，在2小时内对用户的服务要求做出响应，能以通讯方式解决故障的，48小时之内给与答复，通讯方式解决不了的，3日内到达现场排除故障。

3.4 终身维护。

3.5 安装技术人员应对用户进行仪器基本操作的现场培训，培训熟练实验人员 2-3 人。

3.6 软件升级：厂家免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。

注：以上技术指标为参考基本指标，标★项的参数为必须满足的核心技术指标。

★：废标项

▲：加分项