嘉庚创新实验室

物资采购文件

倒置显微镜

编号：JGYQ-2021BJ-054

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2021年7月21日

第一章  采购邀请

受实验室采购领导小组的委托，我部门以谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参加投标。

- 项目编号： JGYQ-2021BJ-054

- 项目名称：嘉庚创新实验室倒置显微镜

- 供货地点：厦门大学翔安校区

- 预算控制价：347000元（最高控制价，人民币包干或需预留空间予用户支付报关报检及外贸代理等相关费用）。

- 报价文件递交截止：2021年7月28日下午14:30（请于截止日期当天将文件密封交至厦门大学翔安校区能源材料大楼3号楼3404室），该报价文件可邮寄，邮寄地址：厦门大学翔安校区能源材料大楼3404室（贺老师收，0592-2882502）。用邮寄方式递交的报价文件，必须在密封外层注上“报价文件”字样。

- 本批采购的咨询联系人：

技术需求方面请联系用户单位： 李老师 1305768 8266

其他方面请联系

贺老师：0592-2882502 邮箱：zyhe@xmu.edu.cn

嘉庚创新实验室资产采购管理室

2021年7月21日

第二章  采购项目说明及要求

一、采购项目说明

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置显微镜 | 1套 | - 见附件1 |

- 投标要求：

- 本次采购项目所有产品均需报价。报价时不得更改文件中设备序号。（如有分项设备，需注明）

- 本次采购的报价文件需正本1份、副本2份，需加盖公章后密封提交。

- 投标供应商在报价文件中必须详细注明规格、品牌等技术指标

- 售后服务要求：投标设备按厂家保修要求，投标人须注明保修年限。质保至少壹年（参数中有明确保修年限要求的按具体要求保修）。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

- 报价要求

★从中华人民共和国境内提供的货物投标报价提供人民币报价，总报价为本次采购货物安装调试完毕，经用户验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等费用。

★从中华人民共和国境外提供的货物投标报价，必须按人民币免税报价，除货值外，还包括采购人委托外贸公司的手续费及进口环节可能发生的一切费用(包括不限于银行费用、报关报检及预录费、检验检疫费、海关监管费、码头费、仓储费、运输费等)。

- 付款条件:货到验收合格后支付全款。

- 报价文件必须包含报价一览表、投标货物说明一览表、供货配置清单、进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理证书的有效复印件（原件备查）、售后服务承诺及本采购文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

- 报价人必须提供营业执照有效复印件以及企业法定代表人对报价代表的授权书原件。

第三章  报价文件编写

格式1  报价书

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为                     采购项目及服务的询价邀请，报价代表                             （全名、职务），经正式授权并代表报价人                   （报价人名称）按采购书规定提交报价文件正本1份和副本2份。

据此函，报价人同意遵守如下条款：

1、报价人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、报价自文件提交之日起有效期为30个日历日。

4、报价人同意提供按照采购人可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、与报价有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                           邮编：

电话：                       传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期 ：              年          月          日

格式2    报价一览表

投标人全称（加盖公章）

报价项目：

| 合同包 | 货物名称 | 型号规格 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上报价包含增值税 （专用/普通）发票，税率为 。 |  |  |  |  |  |

投标代表签字                            职务

时      间：

格式3   规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

合同包：

注：1、报价人提交的报价文件中应将报价货物或服务项目按采购要求的技术、商务、服务等要求逐条列明，说明报价响应情况。

2、报价人应保证报价响应情况的正确性、真实性，报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价代表签字：

日        期：

格式4 制造商出具的授权书（参考格式1）

嘉庚创新实验室资产采购管理室:

我方                             （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在                               （投标人地址）的                            （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方           （采购编号）采购邀请关于                    （采购项目名称）要求提供的由我方制造的               （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                             （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，                     （贸易公司名称）于         年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

（注：请附制造商公司主体证明材料，对于在中华人民共和国境外的制造商，需依照中国法律提交相关公证/认证文件。）

格式5    法定代表人授权书（原件）

兹有                      （单位名称）的法定代表人        （姓名）授权      （被授权人姓名）为嘉庚创新实验室                物资采购的采购代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：                               E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　月

格式6     售后服务承诺

致：嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的采购邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据采购文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　日

格式7    报名函

致嘉庚创新实验室资产采购管理室

根据贵方为_____________（采购编号）采购项目及服务的投标邀请，我单位已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我单位确认参加贵方采购编号：___________采购投标(如有合同包，请写明要投标的合同包)。

投标代表：_____________________

联系电话：_____________________

投标人全称（加盖公章）：

年　　月　　　日

附件一：

倒置显微镜招标参数

1.电动倒置显微镜平台

1.1、采用电动研究型倒置显微镜，双层光路，具备透反射明场观察、荧光观察和光谱联用功能。

★1.2、显微镜光学系统采用独立校正色差无限远光学系统齐焦距≥60mm，成像端口视野FOV≥25mm，各光学部件独立、自动校正色差。

1.3、具备各种显微镜观察法方式一键切换（明场、荧光、DIC、偏光、相称等）；可直接显示显微镜的所有功能与状态，可直接控制显微镜全部电动部件；

1.4、调焦机构： 具备稳定调焦系统，凸轮连杆传动，电动聚焦，粗微调切换，设有上限停止及逃逸功能，电动调焦精度10nm。

★1.5、荧光转盘：智能型六孔激发块转盘，防漏液设计；荧光激发块至少包含紫外，蓝、绿、红激发四种。荧光照明器配有石英材质的复眼照明透镜，提供包括紫外在内的广谱的高透过率，支持双层荧光系统，满足更多的高级荧光成像及光谱系统。

1.6、聚光镜:NA≥0.3，WD ≥75mm，检偏光镜可旋入、旋出光路。

1.7、透射照明装置可后仰25度的照明立杆，带行程为66mm的聚光器支座，聚光器支座可垂直调节、带制动限位功能，长寿命LED显微镜透射光源，高速开关及电动光闸，保证明场高通量图像采集，照明采用“复眼透镜”设计，照明视野亮度完全均匀一致

1.8、明场观察附件：全套相差观察附件。

1.9、物镜：

长工作超级荧光ELWD 相差20X物镜:NA≥0.45,WD8.2-6.9mm,带校正环0-2mm。

长工作超级荧光ELWD 相差 40X物镜:NA≥0.6,WD. 3.6-2.8mm，带校正环0-2mm。

★1.10、检测系统：内置传感器检测并传递显微镜各个组件的工作状态信息，辅助向导功能，帮助用户完成实验设置和故障排除，自检模式功能对多用户使用的环境下预先根据自己的实验方法和实验设置自定义检查程序，一键式调用。

2.物镜转换器：六孔位DIC物镜转换器，防水结构设计防止液体流入镜体；

3.荧光照明系统：

3.1、内置高透过率复眼照明透镜，保证荧光大视野均匀照明；

★3.2、显微镜同品牌LED高亮度荧光光源，寿命20000个小时以上

★3.3、荧光亮度0-100%调节，调节精度1%，遥控器调节及软件，遥控器液晶面板显示实时荧光亮度及波长。

3.4、高品质荧光滤色块。

4.高精度电动载物台：

4.1、XY移动范围≥114mmX75mm。

4.2、平台移动速度≥25mm。

4.3、XY重复精度≤1μm。

4.4、步进精度≤0.05 μm。

二．技术服务

1、安装调试和验收

（1）预安装：合同正式签字生效后，卖方负责对买方的实验室进行预安装（主要包括磁场、振动测试等），同时提供仪器的安装要求和用户需要准备的安装条件和物资以及相应的技术文件，协助用户提前做好设备安装的准备工作；

（2）设备抵达安装现场后一周内，供应商按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责检验和安装调试。具备验收条件后，在接到用户验收通知的两周内完成验收；

（3）卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，应及时更换在验收中指标未达到要求的部件，验收指标必须满足或优于标书的技术指标。

2、技术培训

在用户所在地对用户（至少3人）进行为期1周的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等确保所有基本参数准确可以运用，直至用户能够独立操作、熟练掌握。若1周内培训不到位，卖方应在5个工作日内组织第二次培训。

3、售后和保修服务

（1）卖方提供至少整机壹年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。

（2）保修期间维修、零件更换费用由厂家负担。设备保修期满后，卖方工程师每年回访客户一次，客户在设备方面遇到问题时，卖方工程师应协助解决。

（3）在保修期内仪器出现问题，接到用户报修要求，2小时内响应，如果无法通过网络和电话诊断排除故障，必须在48小时到达现场或安排维修工单。15个工作日内无法排除故障的，厂家应提供同档次备用机供采购人使用。

（4）维修原则上不得超过15个工作日(依照故障现象需订国外配件或返回国外维修除外)，每超过一周工作日维修部分的保修在原有保修一年的基础上，增加一个月。

（5）出保修期后出现故障，接到用户报修要求，4小时内响应，如果无法通过网络和电话诊断排除故障，必须在72小时到达现场或安排维修工单。每次维修，需要根据故障现象提供维修报价单，维修费用及维修后维保依据维修合约执行。

（6）保修期后，中标方（供应商）涉及维修的所有配件，保修期外以不高于市场平均价的8折优惠价格出售买方，须列出价格清单。若所列价格高于市场平均价，按虚假应标处理。

（7）投标商厂家要承诺十年內对以上要求做出必须实践的保证，不得以投标商厂家人员更换等因素拒不执行。

（8）要求供货商在福建省内有办事处或分公司，并配有专业的仪器维修工程师，在中国设有三个以上固定维修站，保证提供及时优质的售后服务。供应商承诺在中国境内存贮有足够的设备备用部件，须保证有10年的零配件供应。

（9）供货商在国内设有自己的研发应用中心。

4、软、硬件的升级

供方应向用户提供终身仪器软件升级服务；与之相关的硬件升级只收取成本。

5、交货时间：合同生效后三个月